## Visparigas prasibas
2.pielikums
Atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1.-8.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 8 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 1.daļa | Redzes lauka perimetrs - 1gb.
| 2.daļa | Automātiskais dioptrimetrs ar printeri - 1 gb.
| 3.daļa | Optiskās koherences tomogrāfa komplekts - 1gb.
| 4.daļa | C-reaktīvā olbaltuma un hemoglobīna noteikšanas ierīce - 1gb.
| 5.daļa | EKG - 2 gb.
| 6.daļa | Elektrokoagulators - 1 gb.
| 7.daļa | Rokas ultraskaņas pahimetrs - 1 gb.
| 8.daļa | Holteris - 4 gb.

## 1. Redzes lauka perimetrs
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Redzes lauka perimetrs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Redzes lauka perimetrs (komplektācija):
Datorizēts redzes lauka perimetrs ar iebūvētu datoru un skārienjūtīgu ekrānu
Pretputekļu pārvalks
Lāzerprinteris: krāsu druka, A4 formāta izdrukas
1. | Tehniskās pamatprasības
1.1. | Izmeklējumi vismaz līdz 90 grādiem temporāli
1.2. | Stimula ilgums 0,1-9,9 sek
1.3. | Redzes lauka testēšanas attālums 30 cm
1.4. | Pamatnes apgaismojums 31,5 ASB balts un dzeltens
2 | Stimuli:
2.1. | Stimula izmērs Goldmann I, II, III, IV, V
2.2. | Stimula krāsa balta/ zaļa/ sarkana/ zila
2.3. | Stimula prezentācija: balts – uz balta; sarkans uz balta; zaļš uz balta; zils uz balta, zils uz dzeltena (SWAP)
3 | Virssliekšņa testa režīmi:
3.1. | Vecuma koriģēts
3.2. | Atsevišķs intensitātes (SINGLE INTENSITY)
3.3. | Sliekšņa (THRESHOLD RELATED)
3.4. | Virssliekšņa testu stratēģijas: 2-zonu, 3-zonu, kvantitātes defekts
4 | Sliekšņu testu stratēģijas:
4.1. | Ātrs sliekšņa (FAST THRESHOLD)
4.2. | FOVEAL THRESHOLD
4.3. | FULL THRESHOLD
4.4. | SUPERFAST, FAST, STANDARD, SWAP
5 | Testa lauki sliekšņa:
5.1. | Centrālais 24-2, 24-2C, 30-2, 10-2, MAKULA
5.2. | Nazālais solis (glaucoma)
5.3. | Perifērais 60-4
6 | Testa lauki virssliekšņa:
6.1. | Centrālais 40 punktu, 64 punktu, 76 punktu, 80 punktu
6.2. | ARMALY centrālais
6.3. | Nazālais solis
6.4. | Perifērais 60 punktu
6.5. | Pilna lauka 81 punkta, 120 punktu, 135 punktu, 246 punktu
6.6. | Esterman monokulārs, Esterman binokulārs, Gandolfo
7 | Fiksācijas kontrole
7.1. | Heijl Krakau aklā punkta monitors
7.2. | Digitālā acs izsekošana
7.3. | Acs pārskats ar videokameru
8. | Programmatūras iespējas:
8.1. | Komplektācijā iekārtas lietojumprogrammatūra, saderīga ar piegādāto Windows programmatūru
8.2. | Viena lauka analīze (SFA)
8.3. | Glaukomas hemi lauka analīze (GHT)
8.4. | Redzes lauka indekss (FVI)
8.5. | Progresijas analīze
8.6. | Sērijas lauka pārskats
8.7. | Automātiska pupilometrija
9. | Prasības darba stacijai:
9.1. | Dators, kas integrēts iekārtā
9.2. | Datora veiktspēja piemērota piedāvātās iekārtas un programmatūras lietošanai
9.3. | Savienojums ar iekārtu caur USB savienojuma portu vai līdzvērtīgs risinājums
9.4. | Iespējams savienot ar printeri
10 | Savietojamība:
10.1. | Datortīkla pieslēgšana. Darba vietas un papildaprīkojuma iekārtu barošanas avots - 220-240V 50-60Hz
10.2. | DICOM savienojamība
10.3. | Iespēja pārsūtīt izmeklēšanas datus turpmākai apstrādei un analīzei ārēja datorā vai serverī. Izmeklēšanas datus iespējams izprintēt. Izmeklēšanas datu eksports iespējams PDF un DICOM formātos.
11 | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2. Automātiskais dioptrimetrs
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 2.daļa - automātiskais dioptrimetrs ar printeri
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Automātiskais dioptrimetrs ar printeri
1. | Pamatprasības
1.1. | Briļļu lēcas: -25,00 to +25,00 D
1.2. | Kontaktlēcas: -25,00 līdz +25,00 D (BC=6,0-9,0)
1.3. | Cilindri: (0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 D soli) 0,00 līdz ± 10.00 D (-, MIX, +)
1.4. | Asis: 0 līdz 180o (1o soli)
1.5. | ADD: 0,00 līdz +10.00 D (0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 D soli)
1.6. | Prizmas: 0,00 līdz 20.00Δ (0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25 A soli)
1.7. | PD mērījumi: no 15 līdz 42,5 mm (monokulāra), Progresīvas lēcas
1.8. | Mērīšanas laiks: 0,1 sek. ±10%
1.9. | Objektīva diametrs:
1.9.1. | Briļļu lēcas: ø20 to 120 mm
1.9.2. | Kontaktlēcas: lielāks par iekšējo diametru (ø5 mm)
1.10. | Viļņu garums / mērīšanas punkts: 538 nm (zaļš) / 108, atrodas deguna korpusā
1.11. | Displejs: 5,7 collu krāsu TFT-LCD pieskārienjūtīgs ekrāns, 640 × 480 punkti ar LED apgaismojumu
1.12. | Interfeiss: RS-232C, USB2.0 HOST, USB2.0 FUNC,10/100 BASE-T Ethernet (pēc izvēles): 1 ports katram, bezvadu LAN (pēc izvēles)
1.13. | Strāvas padeve: AC 100 to 240 V, 50 / 60 Hz
1.14. | Jaudas patēriņš: 50VA
1.15. | Izmēri/svars: 220x240x410mm (+/-15mm) / ne vairāk kā 4,2 kg
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.Opt_koherences_tom OCT
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 3.daļa - Optiskās koherences tomogrāfa komplekts
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Optiskās koherences tomogrāfa komplekts
1. | Pamatprasības - optiskās koherences tomogrāfs
1.1. | Nepieciešamās funkcijas:
1.1.1. | Tīklenes slāņu attēls
1.1.2. | Infrasarkanais attēls
1.1.3. | Platleņķa attēls
1.1.4. | Glaukomas premium programma
1.1.5. | OCT angiogrāfija
1.1.6. | DICOM datu pārvade
1.2. | Nepieciešamās iekļautās tehnoloģijas:
1.2.1. | SD-OCT – spektrālā domēna optiskās koherences tomogrāfija
1.2.2. | cSLO – konfokāla skenējoša lāzera oftalmoskopija fundus attēlu uzņemšanai
1.2.3. | Trokšņu samazināšanas tehnoloģija
1.2.4. | Acu izsekošanas sistēma (acu kustību izsekošanai reāllaikā)
1.2.5. | Follow up funkcija, kas ļauj turpmākos izmeklējumus salīdzināt ar references attēlu
1.3. | OCT skenēšanas ātrums - vismaz 85000 A attēli / sekundē
1.4. | Tehniskās specifikācijas fundus fotogrāfēšanai:
1.4.1. | Ātrums – 85 kHz
1.4.2. | Attēla skenēšanas dziļums vismaz 1,9 mm
1.4.3. | Digitālā attēla izmērs 500 +/-10 pikseļi
1.4.4. | Attēla skenēšanas leņķis 50 +/- 5 grādi
1.4.5. | Aksiālā izšķirtspēja vismaz 3,9 μm
1.4.6. | Laterālā izšķirtspēja vismaz 5,7 μm
1.4.7. | Attēla skenēšanas veidi – lineārs, radiāls, cirkulārs, individuāls
1.5. | Tehniskās specifikācijas platleņķa fotogrāfēšanai:
1.5.1. | Skenēšanas lauka diametrs vismaz 50 grādi
1.5.2. | Automātiska reāllaika (ART) attēlu vienādošama līdz vismaz 100 attēliem
1.6. | OCT angiogrāfijas tehniskās specifikācijas:
1.6.1. | Maksimālais pikseļu skaits ne mazāk kā 768 x 384
1.6.2. | Liela ātruma režīms 30 x 15 grādi ar vismaz 11 mkm laterālo izšķirtspēju
1.6.3. | Augstas izšķirtspējas režīms 10 x 10 grādi ar laterālo izšķirtspēju vismaz 5.7 mkm.
1.7. | OCT Objektīva lēcas parametri:
1.7.1. | Attēla skenēšanas lauks vismaz 30o x 30o (aptuveni 9 x 9 mm)
1.7.2. | Automātiska reāllaika (ART) attēlu vienādošama līdz vismaz 100 attēliem
1.8. | Gaismas avotu parametri:
1.8.1. | Zils lāzers ar viļņa garumu diapazonā no 485 līdz 490 nm
1.8.2. | Zaļš lāzers ar viļņa garumu diapazonā no 515 līdz 520 nm
1.8.3. | Infrasarkans lāzers ar viļņa garumu diapazonā no 815 līdz 820 nm
1.8.4. | OCT-SLD (OCT superluminiscentā diode) ar viļņa garumu diapazonā no 875 līdz 880 nm
1.9. | Barošanas avots - maiņstrāva 220-240 V, 50 Hz
2. | Pamatprasības - dators, monitors un printeris
2.1. | Operētājsistēma: licencēta Windows 10, 64-bitu versija
2.2. | Operatīvā atmiņa (RAM): ≥ 16 GB
2.3. | Cietais disks (SSD): ≥ 3 TB
2.4. | Monitors – augstas kvalitātes TFT vai CR, ar izšķirtspēju vismaz 1600 x 1200 pikseļi
2.5. | Programmatūra - licencētā, iekārtai atbilstoša
2.6. | Papildus nepieciešama: pele un klaviatūra, vadi komplektācijas saslēgšanai
2.7. | Printeris krāsainais izdruku veikšanai
3. | Pamatprasības - elektriskais galdiņš
3.1. | Izmēri 640 mm x 1100 mm (+/- 20 mm) (platums x garums) (bez printera konsoles) un 1522 x 640 mm (+/- 20 mm) ar printera konsoli
3.2. | Elektriska kustība uz leju/ uz augšu – vismaz 300 mm
3.3. | Galda zemākais stāvoklis ne augstāk par 650mm un augstākais stāvoklis ne augstāk par 950 mm
3.4. | Kustības slēdža novietojums galda priekšpusē, operētājam viegli aizsniedzams
3.5. | Galda virsma var izturēt OCT, monitora un datora svaru, ne mazāk kā 100 kg
3.6. | Iespēja novietot OCT iekārtu, monitoru un datoru un printeri
4. | Ierīces lietošanas instrukcija latviešu valodā
5. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4.CRO
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 4.daļa - C-reaktīvā olbaltuma un hemoglobīna noteikšanas ierīce
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
C-reaktīvā olbaltuma un hemoglobīna noteikšanas ierīce
1. | Pamatprasības
1.1. | Pārbaudes metode: Imūnturbidimetrijas un Fotometrijas
1.2. | Kvantitatīva rezultāta iegūšanas laiks: ne vairāk 2 min.
1.3. | Mērījumu diapazons CRP: 0.5-200mg/L
1.4. | Mērījumu diapazons Hb: 2.8-12.2 mmolL
1.5. | Parauga tilpums - 10µl
1.6. | Parauga stabilitāte reaģenta buferī: ne mazāk kā 2h
1.7. | Reaģenta uzglabāšana 20c-250c
1.8. | Komplektācijā: testi ne mazāk kā 50 gb
1.9. | Savienojama ar Quik Read Go analizatoru
1.10. | Rezultātu pārbaudes iespējas ar 3 līmeņu kvalitātes kontroles šķidumiem
1.11. | Rezultātu korelācija ar klīniskās ķīmijas analizatoriem (kolerācijas koeficients 1.0+/-10%)
1.12. | Automātiska iespēja saglabāt rezultātus kopā ar lietotāja un/vai pacienta datiem
1.13. | Pārnēsājama QuikRead Go sistēma
1.13. | Savienojams ar HIS un LIS sistēmu
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 5.EKG
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 5.daļa - Elektrokardiogrāfs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Elektrokardiogrāfs
1. | Pamatprasības
1.1. | Ne mazāk kā 12 EKG novadījumu monitorēšanai
1.2. | Interpretācijas algoritms, kas izmanto specifiskus dzimuma un vecuma kritērijus
1.3. | Ne mazāk kā 1000 kardiogrammas lokāli ar pārsūtīšanu un saglabašānu uz centrālo serveri
1.4. | Izdruka formātos vismaz: 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3
1.5. | Ne mazāk kā 20 bitu analogi digitālā pāreja
1.6. | Skanēšanas biežums ne mazāk kā 32 000 sek/kanālā kardiostimulatora pīķa noteikšanai un ne mazāk kā 1000 sek/kanālā pierakstam
1.7. | Pieraksta frekvenču josla vismaz robežās 0,05-300 Hz
1.8. | Iekārtai ir bāzes līnijas filtrs
1.9. | Pieraksta ātrums ne mazāk kā 25 un 50 mm/sek
1.10. | Pastiprinājums vismaz 5, 10, 20 mm/m V
1.11. | Zemas caurlaidības filtrs ne mazāk kā 150Hz
1.12. | EKG datu saņemšana, izmantojot bezvadu datu iegūšanas moduli
1.13. | Komplektācijā ietilpst: EKG datorkardiogrāfa beztermiņa licence, bezvadu pacientu kabeļa modulis, pacienta kabeļu komplekts ar elektrodiem
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 6.Elektroķirurģijas ģenerators
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 6.daļa - Elektrokoagulators
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Elektrokoagulators ar dažādiem monopolārajiem griešanas, koagulācijas režīmiem un bipolāro režīmu
1. | Tehniskās pamatprasības:
1.1. | Maksimālā monopolārā griešanas jauda ne mazāk kā 100W
1.2. | Maksimālā koagulācijas jauda ne mazāk kā 80W
1.3. | Darbības frekvence ne mazāk kā kā 500 kHz
1.4. | Ne mazāk kā 3 elektrodu kontaktligzdas, no kurām - vismaz 1 ir nomopolārā trīs zaru starptautiskā standarta kontaktligzda, vismaz 1 ir bipolārā divzaru, starptautiskā standarta kontaktligzda, ne mazāk kā 1 ir neitrālā elektroda, divu spraudņu starptautiskā standarta kontaktligzda
1.5. | Iespēja pievienot divdaļīgu kājas vadības slēdzi
1.6. | Monopolārie režīmi:
1.6.1. | Standarta griešanas režīms, ar minimālu vai vidēju audu hemostāzi, maksimālais pīķa spriegums 550 Vp ± 5%
1.6.2. | Griešanas režīms ar paaugstinātu audu hemostāzi, pazeminātu griešanas ātrumu, maksimālais pīķa spriegums 900 Vp ± 5%
1.6.3. | Vieglas koagulācijas režīms, bez dzirksteļošanas, samazina audu karbonizāciju un elektroda lipšanu pie audiem, maksimālais pīķa spriegums 190 Vp ± 5%
1.6.4. | Ātras koagulācijas režīms, paredzēts efektīvai, ātrai koagulācijai, maksimālais pīķa spriegums – ne mazāks kā 1250 Vp ± 5%
1.7. | Bipolārais režīms – nodrošina bipolāro koagulāciju izmantojot bipolārās pincetes, pīķa spriegums 190 Vp ± 5%
1.8. | Iekārtas griešanas un koagulācijas jaudas iestatīšana - Vatos uz iekārtas priekšējā paneļa ar spiedpogām
1.9. | Iekārtas režīmu un programmu maiņa iespējama ar spiedpogām no iekārtas priekšējā paneļa
1.10. | Iekārta aprīkota ar automātisku bipolārā režīma aktivācijas - AUTO START funkciju
1.11. | Iekārtā iespējams iestatīt un saglabāt ne mazāk kā 4 programmas ar individuāli iestatāmiem parametriem.
1.12. | Pie darbības kļūdām tiek parādīts kļūdas kods
1.13. | Gan monopolāro, gan bipolāro režīmu iespējams aktivēt gan ar kājas pedāli, gan ar rokas vadības
1.14. | Iespējama paralēla (bez pārslēgšanas) monopolāro un bipolāro instrumentu aktivācijas iespēja.
1.15. | Būtiski samazināts noplūdes strāvu risks, ko nodrošina izolēta augstfrekvences pacienta ķēde
1.16. | Iespējams pievienot gan nedalītos, gan dalītas virsmas vienreiz lietojamos neitrālos elektrodus
2. | Komplektācija:
2.1. | Elektrokoagulators – 1 gb.
2.2. | Kājas pedālis, divdaļīgs – 1 gb.
2.3. | Neitrālo elektrodu savienotājvads ar 50 gb neitrālajiem elektrodiem – 1 kompl.
2.4. | Aktīvo elektrodu rokturis, atkārtojami lietojams, ar lāpstiņveida elektrodu – 1 gb.
2.5. | Bipolārās pincetes, bayonete tipa (19-20 cm garas, 1 mm aktīvais gals) ar savienotājvadu – 1 kompl.
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 7. Ultraskaņas pahimetrs
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 7.daļa - Rokas ultraskaņas pahimetrs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Rokas ultraskaņas pahimetrs
1. | Pamatprasības
1.1. | Mērījumu apjoms ne mazāk kā no 150-1200 mikrometriem
1.2. | Mērījuma precizitāte +/-5mikrometri
1.3. | Frekvence 30 MHz
1.4. | Aktīvais uzgaļa diametrs ne lielāks kā 1.2 mm
1.5. | Iekārta paredzēta darbam ar kontakta metodi
1.6. | Leņķis 35grādi
1.7. | IOP kolerācijas tabulas: Ehlers + Doughty + Dresdner
1.8. | Displejs vismaz 1.2" LCD
1.9. | 1 USB ports, Bluetooth savienojuma opcija
1.10. | Baterija: uzlādējama Lilon 3.7V
1.11. | Ierīces svars ne vairāk kā 60 grami
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 8.Holteris
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2024/05-AF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 8.daļa - Holteris
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Holteris (holtera monitorēšanas ierīce) - 4 gb.
1. | Pamatprasības
1.1. | 3 kanālu EKG pieraksts ar 3 savienotājiem EKG elektrodiem, bez elektrodu kabeļiem;
1.2. | holteris ar vienu baterijas uzlādi spēj veikt holtera monitoringu no 24 - 168 stundām (līdz 7 diennaktīm);
1.3. | C3+holtera ierakstīšanas formāts - nepārtraukts;
1.4. | atkārtoti uzlādējama litija polimēru baterija, 3,7 V, 520 mAh ( baterija nav jāmaina);
1.5. | Ieslēgšanas poga ar krāsainu LED indikatoru. Pogas izmantošanas funkcijas - ieraksta uzsākšana, pacienta notikumu reģistrēšana holtera iekšējā atmiņā, ierīces pievienošana Bluetooth, ierīces izslēgšana.
1.6. | holtera ierakstu uzglabāšana iekšējā atmiņā, datu pārsūtīšanas iespēja a USB kabeli
1.7. | holtera izmēri ne vairāk kā 85 x 80 x 15 mm;
1.8. | holtera svars ne vairāk kā 35 grami;
1.9. | iebūvēts Bluetooth, kas palīdz sekot līdzi mobīlajā lietotnē, lai vizuāli pārbaudītu EKG signāla kvalitāti (tiešsaistes datu straumēšanas funkcija)
1.10. | uztveršanas frekvence 256 Hz;
1.11. | izšķirtspēja vismaz 24 biti;
1.12. | triecienizturīgs korpuss un ūdens aizsardzības klase vismaz IP54
1.13. | holteris paredzēts lietošanā pieaugušiem un bērniem no 10 kg;
1.14. | holteris savietojams ar lietojumprogrammatūru Cortrium Apex
1.15. | komplektā ietilpst USB kabelis holtera uzlādei un datu ieguvei;
1.16. | iespēja holteri savienot ar automatizētu ziņojumu nosūtīšanu, gan arī stacionāra holtera analizēšanas programmu;
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)