## Visparigas prasibas
2.pielikums
Atklāta konkursa Nr. BGSA/2025/01-ERAF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1.-4.daļa
Vispārīgās prasības:
| 1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
| 2) | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 8 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
| 3) | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
| 4) | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
| 5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
| 6) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
| 7) | Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaužu dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes)
| 1.daļa | LOR darba vieta - 1gb.
| 2.daļa | Elektrokardiogrāfs - 1 gb.
| 3.daļa | Mehāniskā klepus asistēšanas iekārta - 1gb.
| 4.daļa | Pasīvās un aktīvās mobilizācijas iekārta guļošiem pacientiem - 1gb.

## 1. LOR darba vieta
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2025/01-ERAF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 1.daļa - LOR darba vieta
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Pamatprasības:
1. | Instrumentu un vadības bloks:
1.1. | Stabils korpuss, kas izgatavots no cinkota tērauda, pulverkrāsots
1.2. | Korpuss ar antibakteriālo pārklājumu
1.3. | Īpaši izturīga konstrukcija ar emaljas apdari un korozijizturīgu apstrādi
1.4. | Visas daļas ir savstarpēji integrētas
1.5. | Visas daļas saskaņotā krāsā pēc izvēles
1.6. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
1.7. | Noņemama paplāte izmantotiem instrumentiem ar silikona paklāju, kas aizsargā paplāti un instrumentus no bojājumiem
1.8. | Elektroniskais vadības panelis ar izmēru vismaz 220 mm (+/- 10 mm) x 115 mm (+/- 10 mm), aprīkots ar ūdensnecaurlaidīgām skārienjutīgām vadības pogām un stikla pārklājumu
1.9. | Grozāmā ergonomiskā funkcionāla konsole ar ligzdām skalošanas rokturim, sūknim un saspiesta gaisa rokturim
1.10. | Integrēts otolaringoloģisko spoguļu sildītājs
1.11. | Apsildāmā instrumentu virsma ar izmēru vismaz 690 mm (+/- 10 mm) x 210 mm (+/- 10 mm)
1.12. | Ne mazāk kā 4 pilnībā izbīdāmas atvilktnes. Katra atvilktņa izmērs vismaz 360 mm (+/- 10 mm) x 310 mm (+/- 10 mm) un augstums vismaz 90 mm (+/- 10 mm).
1.13. | Atvilktnes ir aprīkotas ar Soft Close sistēmu, kura nodrošina plūstošu aizvēršanu
1.14. | Vismaz viena izvelkama nerūsējošā tērauda darba virsma instrumentu novietošanai/rakstīšanai pieņemšanas laikā ar izmēru vismaz 415 mm (+/- 10 mm) x 380 mm (+/- 10 mm)
1.15. | Augšējā daļā divu līmeņu nodalījums instrumentiem un materiāliem ar caurspīdīgu vāku un integrētu apgaismojumu
1.16. | Ar vismaz vieno augšējo plauktu ar akrila stiklu virs instrumentu nodalījuma ar izmēru vismaz 750 mm (+/- 10 mm) x 345 mm (+/- 10 mm)
1.17. | Nerūsējošā tērauda instrumentu paliktņu komplekts
1.18. | Atkritumu tvertnes nodalījums ar pašaizveres mehānismu, konstrukcija nodrošina atvēršanu ar kāju
1.19. | Konstrukcija ir mobila. Mobilitāti nodrošina vismaz četri antistatiskie riteņi ar diametru 40 mm (+/- 5 mm)
1.20. | Konstrukcijas izmēri: garums ne vairāk kā 1110 mm (+/- 15 mm), platums ne vairāk kā 530 mm (+/- 15 mm) un augstums ne mazāk kā 970 mm (+/- 15 mm)
1.21. | Papildus darba virsmas pagarinātājs ar garumu ne vairāk kā 1000 mm (+/- 10 mm)
2. | Diagnostiskais mikroskops:
2.1. | Mikroskops integrēts darba vietas konstrukcijā
2.2. | Plaša lauka okulāri ar palielinājumu ne mazāk kā 10x
2.3. | Ar ne mazāk kā trīskārtīgu palielinājumu mainītāju
2.4. | Objektīvs ar fokusu ne mazāk kā 200 mm
2.5. | Mikroskopa galvai ir ergonomiskie no abām pusēm rokturi, ar kuru var kontrolēt mikroskopa pozīciju
2.6. | Ar zaļo filtru
2.7. | LED gaismas avots
2.8. | Mikroskopam ir atsevišķs gaismas avots
2.9. | Automātiska gaismas ieslēgšana un izslēgšana, ievietojot mikroskopu piemērotā darba stāvoklī
2.10. | Taisns binokulārs tubuss ar vismaz f=125 mm
2.11. | Redzes lauks no ne vairāk kā Ø9 mm līdz ne mazāk kā Ø50 mm
2.12. | Gaismas avota krāsu temperatūra ne vairāk ka 5500 K +/- 500 K
2.13. | Mikroskops ar endoskopu kameras adapteri (Endoport/C mount) un ir savienojams ar komplektācijā esošo dokumentēšanas sistēmu
3. | Atsūkšanas modulis:
3.1. | Vakuuma sūknis integrēts darba vietā
3.2. | Vakuuma sūkņa plūsmas ātrums ne mazāk kā 60 l/min.
3.3. | Vakuums ne mazāk kā - 85 kPa
3.4. | Ar plūsmas ātruma regulatoru
3.5. | Nodrošina darbību bez trokšņiem un vibrācijām
3.6. | Siekalu trauks ar pārplūdes funkciju
3.7. | Izlādes sistēma ir pieslēdzama pie centrālas kanalizācijas
3.8. | Ar automātisko šķidrumu trauka izlādi uz kanalizāciju
3.9. | Skalošanas sistēma ir pieslēdzama pie centrālās ūdens apgādes sistēmas
3.10. | Ar integrētu atsūkšanas šļūtenes tīrīšanas un dezinfekcijas moduli, kas ļauj veikt šļūtenes skalošanu ar ūdeni un dezinfekcijas līdzekli
3.11. | Dezinfekcijas trauku var papildināt manuāli, bez papildu instrumentu palīdzības var atvienot no atsūkšanas sistēmas moduļa, lai veiktu papildināšanu
3.12. | Antibakteriāla sūkšanas caurule ar ātru savienojumu
3.13. | Šķidruma traukā tiek savākti atsūktie sekrēti
3.14. | Komplektācija atsūkšanas modulim:
3.14.1. | Vakuuma sūknis
3.14.2. | Siekalu trauks ar ietilpību ne mazāk kā 1,25 litri (+/- 150 ml)
3.14.3. | Iesūkšanas adapteris
3.14.4. | Vakuuma sūkņa plūsmas ātruma regulators
3.14.5. | Bakteriāli filtri ne mazāk kā 3 gab.
3.14.6. | Citi moduļi, savienojumi un piederumi, kas ir nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai izmantošanai
4. | Auss skalošanas sistēma:
4.1. | Auss skalošanas modulis integrēts darba vietā
4.2. | Modulis sastāv no ūdens padeves šļūtenes ar skalošanas uzgali un nierveida trauka šķidruma savākšanai ar atsūkšanas šļūteni
4.3. | Modulis nodrošina ūdens uzsildīšanu līdz temperatūrai 37 °C ±1 °C un tās uzturēšanu manipulāciju laikā - nepārtraukta ūdens uzsildīšana
4.4. | Regulējama ūdens plūsma vismaz līdz 500 ml/min
4.5. | Rokturis ar antibakteriālo pārklājumu un ātro savienotāju
4.6. | Komplektācija auss skalošanas sistēmai:
4.6.1. | Auss skalošanas sistēma
4.6.2. | Trauks auss šķidruma savākšanai
4.6.3. | Citi moduļi, savienojumi un piederumi, kas ir nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai izmantošanai
5. | Saspiestā gaisa sistēma:
5.1. | Saspiesta gaisa spiediens līdz ne mazāk kā 2,5 bar
5.2. | Iespējams regulēt saspiesta gaisa spiedienu
5.3. | Rokturis ar antibakteriālo pārklājumu un ātro savienotāju
5.4. | Komplektācija saspiestā gaisa sistēmai:
5.4.1. | Ne mazāk kā trīs pudeles šķidru un eļļainu zāļu izsmidzināšanai
5.4.2. | Piederumi Politcera (Politzer) manevram
5.4.3. | Citi moduļi, savienojumi un piederumi, kas ir nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai izmantošanai
6. | Endoskopu modulis:
6.1. | Vismaz divi rigīdo endoskopu turētāji ar endoskopu uzsildīšanas opciju
6.2. | Vismaz viens fleksibla endoskopa turētājs
6.3. | Endoskopu dezinfekcijas tvertne vismaz diviem rigīdiem un vienam fleksiblam endoskopam
6.4. | Iespējams kontrolēt dezinfekcijas ilgumu un dezinfekcijas cikla sākumu
6.5. | Signāls paziņo par dezinfekcijas cikla beigšanu
6.6. | Vismaz viens LED gaismas avots ar apgaismojuma intensitātes regulēšanu
6.7. | Komplektācija vismaz 1 gab. 1,8 m gari gaismas vadi
6.8. | LED gaismas avota darba laiks vismaz 30 000 darba stundas
6.9. | Gaismas avota intensitāte vismaz 2000 lm
6.10. | Gaismas avota krāsu temperatūra ne vairāk kā 5500 K +/- 500 K
7. | Rigidais endoskops:
7.1. | Skata leņķis 0º ± 1°
7.2. | Diametrs 4,0 mm ± 0,1 mm
7.3. | Darba garums 175 mm ±1 mm
7.4. | Paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
7.5. | Saderīgs ar komplektācijā esošo gaismas vadu un dokumentēšanas sistēmu
8. | Rigidais endiskops:
8.1. | Skata leņķis 30º ± 1°
8.2. | Diametrs 2.7 mm ± 1 mm
8.3. | Darba garums 175 mm ±1 mm
8.4. | Paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
8.5. | Saderīgs ar komplektācijā esošo gaismas vadu un dokumentēšanas sistēmu
9. | Lokanais nazofaringoskops:
9.1. | Diametrs 3,4 mm ± 0,1 mm
9.2. | Darba garums vismaz 300 mm
9.3. | Uzgaļa novirze: uz augšu ne mazāk par 160 °, uz leju ne mazāk par 160 °
9.4. | Paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai
9.5. | Saderīgs ar komplektācijā esošo gaismas vadu un dokumentēšanas sistēmu
10. | Dokumentēšanas sistēma:
10.1. | Darba vieta ir aprīkota ar vismaz Full HD kameru un video sistēmu
10.2. | Attēla izšķirtspēja vismaz 1920 x 1080 pikseļi
10.3. | Kameras vadības bloka izmēri: platums ne vairāk kā 360 mm (+/- 10 mm),garums ne vairāk kā 130 mm (+/- 10 mm) dziļums ne vairāk kā 340 (+/- 10 mm)
10.4. | Vadības bloka svars ne vairāk kā 4,5 kg (+/- 0,2 kg)
10.5. | Iespēja izveidot un saglabāt ne mazāk kā trīs lietotājus
10.6. | Medicīniskas klases monitors ar vismaz Full HD izšķirtspēju un izmēru vismaz 22 collas, kā arī stiprinājumu, kas integrēts kolonā
10.7. | Kameras galva ar trim individuāli programmējamām pogām un svaru ne vairāk kā 150 g (+/- 10 g )
10.8. | Dokumentēšanas sistēma ir aprīkota ar programmatūru, kas ļauj saglabāt datus uz datora un veidot pacientu datu bāzi ar komentāriem
10.9. | Aprīkots ar bezvadu kāju vadības pedāli
10.10. | Kameras galvas turētājs ar magnētisko sakabi
11. | Pacienta krēsls:
11.1. | Elektriski regulējams augstums diapazonā vismaz no 580 mm (+/- 10 mm) līdz 780 mm (+/- 10 mm)
11.2. | Augstuma regulēšana ar kājas pedāli
11.3. | Elektriski regulējama atzveltnes sekcija ar iespēju izliekt krēslu pilnīgi horizontālā pozīcijā
11.4. | Nolaižamie roku balsti ar izmēru (AxGxP) vismaz 260 mm (+/- 10 mm) x 380 mm (+/- 10 mm) x 60 mm (+/- 10 mm)
11.5. | Galvas balsts ar izmēru 290 mm (+/- 10 mm) x 160 mm (+/- 10 mm)
11.6. | Galvas balsta polsterējuma biezums vismaz 80 mm (+/- 10 mm)
11.7. | Krēslam ir virsma kāju novietošanai
11.8. | Mākslīgas ādas polsterējums galvas balstam, muguras atzveltnei, sēdvirsmai un kāju balstam
11.9. | Vismaz 135°rotācija pa labi un pa kreisi ar fiksācijas iespēju
11.10. | Krēsla platums ne mazāk kā 740 mm (+/- 10 mm) un garums izliektā stāvoklī vismaz 1700 mm (+/- 20 mm)
11.11. | Krēsla svars ne vairāk 90 kg (+/- 10 kg)
11.12. | Krēsla kravnesība vismaz 135 kg
12. | Ārsta krēsls:
12.1. | Pneimatiski regulējams augstums diapazonā vismaz no 490 mm (+/- 10 mm) līdz 690 mm (+/- 10 mm)
12.2. | Sēdekļa diametrs vismaz 40 mm (+/- 10 mm)
12.3. | Stabila konstrukcija – novietota uz pieciem riteņiem, riteņu bāzes diametrs vismaz 500 mm (+/- 10 mm)
12.4. | Ir aprīkots ar atzveltni
13. | Komplektācija:
13.1. | Instrumentu un vadības bloks ar papildaprīkojumu (veicot pasūtījumu- krāsu saskaņojot ar pasūtītāju)
13.2. | Diagnostiskais mikroskops
13.3. | Atsūkšanas modulis ar papildaprīkojumu
13.4. | Auss skalošanas sistēma ar papildaprīkojumu
13.5. | Saspiestā gaisa sistēma ar papildaprīkojumu
13.6. | Endoskopu modulis
13.7. | Rigidais endoskops 0°
13.8. | Rigidais endoskops 30°
13.9. | Lokans nazofaringoskops
13.10. | Dokumentēšanas sistēma
13.11. | Pacienta krēsls (veicot pasūtījumu- krāsu saskaņojot ar pasūtītāju)
13.12. | Ārsta krēsls (veicot pasūtījumu- krāsu saskaņojot ar pasūtītāju)
14. | Citi obligāti nosacījumi:
14.1. | Iekārtai jābūt marķētai ar CE
14.2. | Ar ražotāju sertificēta un autorizēta vai tiešā ražotāja atbalsta servisa pieejamība Latvijas teritorijā
14.3. | Piedāvājumam jāpievieno iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, inženiera apmācības sertifikātu un pilnvaru no ražotāja, CE sertifikātu
14.4. | Norādīt minimālās tehniskās prasības datoram, lai varētu izmantot piedāvāto kameru un tās saistīto programmatūru
15. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 2.EKG
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2025/01-ERAF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 5.daļa - Elektrokardiogrāfs
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Elektrokardiogrāfs
1. | Pamatprasības
1.1. | Ne mazāk kā 12 EKG novadījumu monitorēšanai
1.2. | Ne mazāk kā 1000 kardiogrammas lokāli ar pārsūtīšanu un saglabāšanu uz centrālo serveri
1.3. | Izdruka formātos vismaz: 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3
1.4. | Interpretācijas algoritms, kas izmanto specifiskus dzimuma un vecuma kritērijus
1.5. | Ne mazāk kā 20 bitu analogi digitālā pāreja
1.6. | Skanēšanas biežums ne mazāk kā 32 000 sek/kanālā kardiostimulatora pīķa noteikšanai un ne mazāk kā 1000 sek/kanālā pierakstam
1.7. | Pieraksta frekfenču josla no 0.05 līdz 300 Hz
1.8. | Iekārtai ir bāzes līnijas filtrs
1.9. | Pieraksta ātrums ne mazāk kā 25 un 50 mm/sek
1.10. | Pastiprinājums vismaz 5, 10, 20 mm/mV
1.11. | Zemas caurlaidības filtrs ne mazāk kā 150Hz
1.12. | EKG datu saņemšana izmantojot bezvadu datu iegūšanas moduli
1.13. | Kompektācijā: EKG datorkardiogrāfa beztermiņa licenze, bezvadu pacienta kabeļa modulis, pacienta kabeļu komplekts ar elektrodiem
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 3.Klepus asistesanas iek
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2025/01-ERAF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 3.daļa - Mehāniskā klepus asistēšanas iekārta
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Mehāniskā klepus asistēšanas iekārta
1. | Tehniskās pamatprasības:
1.1. | Iekārta vadāma ar iebūvēto skarienjūtīgo ekrānu
1.2. | Piemērota lietošanai pacientiem ar traheostomu vai standarta masku pie mutes un deguna.
1.3. | Iekārtu var lietot līdz 2 stundām ar vienu pilnu uzlādi.
1.4. | Ierīces izmērs (27 cm (G) x 23,5 cm (P) x 9,0 cm (A) +/-1,5cm
1.5. | Ierīces svars ne vairāk kā 4 kg (ieskaitot iebūvēto akumulatoru)
1.6. | Iestātāmie darbības režīmi - vismaz 10
1.6.1. | Darbības režīmi - automātiskais un manuālais
1.6.2. | Maksimālais pozitīvais spiediens 70 cm H₂O
1.6.3. | Maksimālais negatīvais spiediens -70 cm H₂O
1.6.4. | Maksimālais pauzes spiediens 15 cm H₂O
1.7. | Ieelpas laiks 0–5 sekundes (tikai automātiskajā režīmā)
1.8. | Izelpas laiks 0–5 sekundes (tikai automātiskajā režīmā)
1.9. | Pauzes laiks 0–5 sekundes (tikai automātiskajā režīmā)
1.10. | Ieelpas plūsma - Zema, vidēja, augsta
1.11. | Ieelpas trigerēšanas jutīgums ne mazāk kā 1-10
1.12. | Amplitūda ne mazāk kā 1-5
1.13. | Oscilācijas frekvence 5-20 Hz
2. | Komplektācija:
2.1. | Pacienta kontūras sejas maska
2.2. | Bakteriālais filtrs
2.3. | Transportēšanas soma
2.4. | Iekārtas transportēšanas ratiņi
3. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

## 4.Mobilizācijas iekārta
2.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2025/01-ERAF nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 4.daļa - Pasīvās un aktīvās mobilizācijas iekārta guļošiem pacientiem
Nr.p.k. | Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
Pasīvās un aktīvās mobilizācijas iekārta guļošiem pacientiem
1. | Pamatprasības
1.1 | Piemērots augšējo un apakšējo ekstremitāšu velocitātes treniņam gulošiem pacientiem
1.2 | Nodrošina roku vai kāju atsevišķu pasīvu vai aktīvu treniņu
1.3 | Ierīce lietojama virs pacienta gultas gan kāju, gan roku vingrināšanai
1.4 | Bez speciāliem instrumentiem ātri un viegli nomaināmi kāju balsti un rokturi:
1.5 | Polsterēts pēdas balsts ar apakšstilba stabilizāciju, kas neļauj veikt kājas ārēju rotāciju, kustības laikā.
1.6 | Brīvi rotējoši rokturi ar ergonomiski ērtiem izliekumiem dažādiem satvērieniem
1.7 | Plaukstas aptveroša aproce darbam ar brīvi rotējošo rokturi
1.8 | Iekārtas augstuma regulācija ir elektroniska. Regulācija notiek ar pults taustiņiem.
1.9 | Griešanās radiuss viegli regulējams vismaz divās dažādās pozīcijās bez papildu instrumentiem
1.10 | Pasīvo režīmu nodrošina bez-suku elektromotors, kura jauda ir vismaz 300W
1.11 | Muskuļu spastikas noteikšanas sistēma ar aizsardzību
1.12 | Procedūras laikā displejā attēloti procedūras dati (piemēram, procedūras ilgums, aktivitātes līmenis, veiktā distance)
1.13 | Procedūras laiks vismaz līdz 120 min
1.14 | Iespējams mainīt griešanās virzienu terapijas sesijas laikā
1.16 | Maksimālais griešanās ātrums ne mazāks par 60 apgr./min
1.17 | Aktivitāšu reģistrēšana abām pusēm simetrijas novērtēšanai
1.18 | Iekārtai noteiktais maksimālais lietotāja svars ne mazāk par 150kg
1.19 | Piemērota pacientiem ar augumu vismaz no 120 līdz 200 cm
1.20 | Papildu terapijas pultij nodrošināta viegli piespiežama avārijas poga.
1.21 | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls
1.22 | Viegli pārvietojama iekārta, aprīkota ar 4 gumijotiem, bloķējamiem ritenīšiem
2. | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši
3. | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
Paraksts:
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)